To:                                     From:湖南创未来机电设备制造有限公司

Attn:                                   Contact:刘子英

Tel:                                    Tel:0730-6808086 （15973034019）

Fax:                                    Date:2022-05-26

- 净化系统手套箱产品报价

| 产品名称 | 型号 | 箱体尺寸 | 设备总尺寸 | 单价（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化系统手套箱 | GBP800S-2 | 1200*800*930 | 1915*830*1830 |  | 款到30-35个工作日发货 |

注： 以上报价含13%税及运费，主机保修一年。

二、净化系统手套箱的工作原理

箱体与气体净化系统形成密闭的工作环境，向箱体内充入惰性气体或氮气，并循环清除掉其中的活性物质，使系统最终保持高清洁和高纯度的惰性气体环境（水、氧均能达到1ppm以下的设备）。

主要对O2  , H2O的清除。

三、净化系统手套箱的应用领域

- 应用于需要无水，无氧以及无尘的超纯工作环境；

- 电池及电池材料的研发和生产（锂离子电池，动力电池，太阳能电池，磷酸铁锂电池等）；

- 特种灯研发和制造：HD灯，金卤灯，陶瓷金卤灯等；

- 焊接：电阻焊接，TIG焊，激光焊接，等离子焊，钎焊等；

- OLED的研发和生产；

- 医药用品的研发和生产；

- 超级电容的研发和生产；

- 精细化工，核工业等；

- 新能源材料的研发和生产；

- 技术指标

| 标准情况下箱体内水含量 (注：标准情况为一个大气压，20度恒温) | ≤1ppm |
| --- | --- |
| 标准情况下箱体内氧含量 (注：标准情况为一个大气压，20度恒温) | ≤1ppm |
| 过渡舱可承受真空度值 | ＜100pa |
| 泄漏率 | ≤ 0.05vol%/h |

泄漏率≤0.05Vol%/ h；

泄漏率换算：

假设箱体体积为1m³，泄漏率为0.05Vol%/h。

换算为体积：0.05Vol%/ h×1m³=0.0005m³=0.5L，即：每小时泄漏率0.5L。

计算每小时氧含量泄漏率，以空气中氧含量约21%计算：

0.5L×0.21=0.105L；   0.105L÷1000L/m³=0.000105m³。

0.000105×1000000=105ppm。

因此，在停机的状态下，不向箱体补气，箱体压力处于微正压的情况下：1个小时后氧含量不高于105ppm时，视为泄漏率≤0.05Vol%/h。

三、系统实现的功能

◎手/自动控制箱体压力；

◎手/自动控制系统的净化状态；

◎自动控制气体净化系统的还原过程；

◎程序控制系统的操作错误和警告提示；

◎系统控制参数设置；

◎查阅系统历史记录；

◎系统执行机构工况检测。

◎触摸屏即时显示箱体压力值、水含量数值、氧含量数值。

◎还原、再生：净化系统内部采用可以还原再生的净化材料，还原程序由系统自动控制；还原、再生时需要满足供电和提供氢气（5-10%）加惰性气体的混合气体。

四、手套箱相关参数

(一)、手套箱配置及技术参数：

| 型号 | 箱体尺寸mm （长×宽×高） | 设备总尺寸mm （长×宽×高） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP800S-2 | ≈1200×800×930 | ≈1915×830×1830 | 单体式，材质：SUS304不锈钢，单面单工位。净化系统集成在单独的一个控制箱上。 |

（二）、基本配置：

| 配置及数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 标准过渡舱1件 | DN391×600mm（厚度3mm） | 位于箱体 左 侧，材质：SUS304不锈钢；铝合金门盖， 内有移动的抽屉；配置开门助力装置 |
| 工具过渡舱1件 | DN157×300mm（厚度3mm） | 位于箱体 左 侧，材质：SUS304不锈钢 |
| 搁物架1件 | 两层 | 背挂式 |
| 箱体机架1件 | 高900mm | 有碳钢万向脚轮，方便移动微调手套箱； |
| 透明可视面板 | 厚度：16mm | 采用双层夹胶钢化玻璃 |
| 手套2只 | 厚度：0.4mm 袖口直径200mm | 丁基合成橡胶，品牌：美国NORTH |
| 电源插座1个 | 220V、10A，8孔 | 位于箱体内部 |
| 照明系统 | 品牌：Philips | 配置荧光灯管，镇流器 |
| 备用接口4套 | KF40 | 材质：SUS304不锈钢；配置快装接头，位于箱体右侧，让液体或气体更方便的进出箱体 |
| 冷却水接头 | 2个 | Φ8或者Φ6mm箱体上 |
| 真空泵 | 4L/s | 德国莱宝真空泵 |
| HEPA过滤器2个 | 过滤精度0.3μm | 安装于箱体内，过滤灰尘 |
| 真空表2个 | 机械式表盘显示 | 测量过度舱和工具过度舱的真空度 |
| 压力表1个 | 机械式表盘显示 | 测量箱体气压 |
| 脚踏控制器1件 | 双踏板式 | 控制箱体的气体补充和排空 |
| 控制系统 | 彩色触摸屏：7寸 | 触摸屏、PLC品牌：SIEMENS；触摸屏挂在箱体上，可自由转动； 中文、英文操作界面可自由切换。 |
| 压力传感仪1只 | -2500～2500Pa（相对压力） | 触摸屏显示 品牌：SETRA |
| 水分析仪1只 | 0～1000ppm | 触摸屏显示，精度：0.1ppm，品牌：MICHELL |
| 氧变送器1只 | 0～1000ppm | 触摸屏显示，精度：0.1ppm，ZrO2氧传感 品牌：美国 全部氧化锆材质 |
| 气体净化系统 | 单净化柱 | 具有除水、氧功能；集成在单独一个控制箱上； 除水材料：美国UOP，除氧材料：BASF。 |
| 循环风扇 | 高频率风扇 | 循环，抽速：0-90m3/h 变频器 |

五、产品图片仅供参考